Рециркулятор бактерицидный.

Руководство по эксплуатации. Паспорт

- Назначение и область применения

1.1. Рециркулятор бактерицидный серии Люмус предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в помещениях различного типа.

Рециркулятор  соответствует климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Питающее напряжение, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Уровень шума, Дб | 30 |
| КПД | Более 0,65 |
| Срок службы, лет | 3 |

3. Ассортимент

| Модель | Артикул | Тип конструкции | Тип ламп** | Мощность ламп/кол-во** | Отметка упаковщика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люмус | Люмус 15М | Закрытый | T8 G13 | 15Вт х 2шт. |  |

4. Комплект поставки

* Рециркулятор в сборе – 1 шт.

* Упаковочная коробка – 1 шт.

* Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

5. Требования по технике безопасности

1. Использование ультрафиолетового рециркулятора требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих воздействие на человека ультрафиолетового бактерицидного излучения, озона и паров ртути. Нельзя использовать рециркулятор без защитного корпуса.

2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильников (по замене ламп, стартеров, устранению неисправностей, очистке от пыли) производить только при отключенном напряжении.

3. Проверка годности ламп должна проводиться при использовании лицевой маски, очков и перчаток, защищающих глаза и кожу от облучения ультрафиолетовым излучением)

4. ВНИМАНИЕ! В бактерицидных лампах, которые используются для облучателя, содержится ртуть, поэтому при установке и замене ламп требуются соблюдать осторожность и не допускать механического повреждения колбы. Если лампа разбилась, то место, куда попала ртуть, необходимо промыть 1%-ным раствором марганцовокислого калия.

6.  Особенности эксплуатации

6.1. Запрещается включение неэкранированной лампы в присутствии людей. При обеззараживании помещения в присутствии людей и животных включается только экранированная лампа.

6.2. Необходимо проводить замер концентрации озона с периодичностью контроля не реже 1 раза в 10 дней, согласно ГОСТ, ССБТ. 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

6.3. Контроль облученности производится один раз в  6-12 месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации) дозиметром ДАУ-81 ТУ-10-11-1145-24-85 или УФ радиометром «Аргус-06».

6.4. Необходимо ежемесячно осуществлять чистку от пыли отражающих поверхностей облучателя и колбы лампы при отключенном от сети облучателе.

7. Инструкция по монтажу

7.1. Распаковать рециркулятора и проверить его комплектность.

7.2. После длительного транспортирования и хранения, перед включением в сеть облучатель необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов.

7.3. Перед подключением прибора провести дезинфекцию всех наружных поверхностей прибора 3% раствором перекиси водорода с 5% раствором моющего средства.

7.4. Подключить провода электропитания к клеммной колодке.

8. Сведения об утилизации

8.1. Рециркулятор (без ламп) не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным образом.

9. Правила хранения

9.1. Облучатели должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислых, щелочных и других вредных примесей. Не подвергать механическим, не бросать.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

10.4. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

10.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;

- действий третьих лиц;

- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;

- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;

- неправильной установки и подключения изделия;

- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

11. Ограничение ответственности

11.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или   коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенные изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

11.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

11.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

12. Гарантийный талон

Продукция торговой марки изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления «___»_____________________г.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата продажи «___» ______________ 202__г.

Подпись продавца ____________

Штамп магазина

Произведено ООО «Синтерно-НК».

654018, Россия, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Новокузнецк, ул. Полевая, 41.

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки Вы можете узнать на сайте   www.lumus42.ru